AM693L静压液位变送器

概    述

AM693L液位变送器采用全不锈钢结构的激光温补硅传感膜片和绝对工业级的高可靠变送器模块以及独特的防冷凝制造工艺。此外，为了能满足野外无避雷措施环境的液位测量，该产品设计了防雷击电路模块，从而避免了雷击造成的损失。

AM693L液位变送器适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构，简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地投用提供了方便。4～20mA、0～10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。

工作原理

AM693L液位变送器是将被测介质液位高度转化成标准电流信号（一般为4～20Ma）的一种液位测量仪表，液位变送器和二次显示控制仪表联接起来就组成了一套液位测量控制系统。设敞口容器中液体密度为ρ，大气压力为Po，测量点处压力为P，液体深度为H，则P=Po+ρH  。若被测液体密度为ρ一定，测量压力P就知道液体深度。变送器采用导气电缆，将大气压力Po引入敏感元件背压一侧，导气电缆的通气孔经中继箱与大气相通，从而使P实=ρH，这样就消除了大气压力变化引起的测量误差，保证了液位的精确测量。

采用国际高技术的压力膜片，传感器在感受到被测液体的静压后将其转换成0～100mV电压信号，经特制的屏蔽导气电缆传送到信号转换电路，输出与液位成正比的4～20mA.DC信号。转换电路在设计上采用具有国际先进水平的集成芯片，提高了整机的可靠性。

技术指标

◆ 适用介质：水、油；

◆ 测量范围：0～100mH2O；

◆ 输出信号：4～20mA.DC（二线制）；     0～10mA、1～5V（三线制）；

◆ 精　　度：0.5%F.S；

◆ 供电电源：15～36V.DC；

◆ 防护等级：IP65；

◆ 防爆等级：dⅡCT4；

◆ 介质温度：-20℃～70℃；

◆ 环境温度：-20℃～60℃；

◆ 相对湿度：＜95%RH；

◆ 电气接口：M20×1.5；

◆ 密封材料：丁腈橡胶；

◆ 电缆材料：聚氯乙烯；

◆ 探头材料：不锈钢 φ28×166

◆ 仪表壳体：精铸无铜铝外壳

◆ 重　　量：1.0kg

负    载

防雷特性

液位变送器在多数情况下用于露天场所,因而除了要求产品具有坚固的外壳以适应全天候环境外,还必须有防雷击措施来保证产品长期可靠不间断运行。AM693L液位变送器采用特殊设计的自恢复防雷模块并和转换电路设计为一体，同时具有防雷和防高压功能。

防雷指标

雷击保护强度：>6KV时打击当次即断

>4KV时打击两次断开

>2KV时打击8次断开

超压保护强度：>600V

自恢复时间：>0.5～2分钟

注:断开保护是为了将强电短时间和电路隔开。在断开保护之前，电路已经被过压保护。

调    校

在出厂前，液位变送器均按订货要求调整完毕，用户无需再做调整。若需改动量程和零点，首先应将变送器的上端盖旋开，然后将调整电位器的滑盖滑向接线端子的一侧，分别调整零点电位器和满量程电位器。直至满意为止。两电位器均顺时针调整数值增大，反之减小。

安装方式

◆ 悬挂式：测量探头通过导气电缆投入容器中，并可根据需要进行固定（无特殊要求，一般提供31C管装支架）。

◆ 螺纹式：可提供M36×1.5规格,亦可提供所需的其它规格。

- 法兰式：DN50、DN80、DN100或用户要求。

注意事项

1、变送器可垂直、倾斜或水平安装在罐体、槽内，应注意不让泥沙埋没或堵塞膜片，在介质波动较大的场合，应采取固定措施。

2、导气电缆除作为电源和信号转换外，主要为引入大气补偿用，安装时注意不要挟持过紧，折弯过锐。

3、壳体垂直安装在罐体上方或附近的支架上，应保证防晒透气，安装位置应便于接线与调校。

本变送器属精密测量仪表，在运输、储存、安装和使用过程中请注意：

★千万别触及探头低部的敏感元件，否则将使本产品无法正常使用！

- 确保导气电缆不被划伤，否则将无法保证本产品正常测量！

AM693L静压液位变送器选型表

AM693L                                                   静压式液位变送器

CODE    类型

1      通用型（水及其它弱腐蚀性液体）

2      防雷型

CODE    输出方式

A      4～20mA(二线制)

S      特殊要求

CODE    结构变形

11A     带轴套螺纹式

11B     带法兰盘式

21A     带加长管螺纹式

21B     带加长管法兰式

31A     带加长导气电缆螺纹式（用户自定）

31B     带加长导气电缆法兰式（用户自定）

31C     悬挂式 31C1:  2″管装支架,31C2:  盘(墙)装支架1,31C3:盘(墙)装支架2.

CODE    电缆材料/探头、加长管、过程连接材质

B      聚氯乙烯/SS316

S      特殊要求

CODE    法兰规格

0      无法兰

1      DN50

2      DN80

3      DN100

S      特殊要求

CODE    防爆要求

N      无防爆要求

B      防爆型

CODE  量程

00  0～0.5m   10  0～10m    40  0～40m

02  0～2m    15  0～15m    100  0～100m

05  0～5m    20  0～20m    S   特殊要求

CODE    精度等级

1      0.5

CODE    电缆总长*(米)

L      □□□

CODE   液体密度（g/cm3）

ρ    □□□

AM693L 1   A   31C   B    0    B    05    1  L7.5  ρ1.0        选型举例