WZ系列热电阻

概   述

工业用热电阻作为测量温度的变送器,通常与显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从-200℃～+420℃范围内的液体、蒸汽、气体介质以及固体的温度。

工作原理

利用感温元件的自身电阻值随着温度的变化而变化的特性来测量温度，如与显示仪表、记录仪表配套使用，即可显示出电阻值相对应的温度值。当被测介质中有温度梯度存在时，所测得的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。

装配式热电阻主要由接线盒、保护管、接线端子、绝缘套管和感温元件组成基本结构，并配以各种安装固定装置；接线盒形式主要有防水式、防溅式及插座式和小接线盒等形式。

技术指标

- 测量范围和允差

| 热电阻类别 | 测量范围 | 分度号 | 允差△t（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| WZP型铂热电阻 | -200～+420 | Pt100 | B级（-200～+800） 允差±（0.30+0.005t） |
|  |  |  | A级（-200～+650℃） 允差±（0.15+0.002t） |
| WZC型铜热电阻 | -50～+100 | Cu50 | -50～+100℃ 允差±（0.30+6.0×10-3t） |

注：式中“t”为感温元件的实测温度绝对值。

2、热电阻感温元件0℃的电阻值(R0)和它在100℃时的电阻值（R100）的比值:（R100/R0）

分度号Pt100：A级  R0=100±0.06Ω    B级  R0=100±0.12Ω    R100/R0=138.50

分度号Cu50： R0=50±0.05Ω       R100/R0=1.428±0.002

3、热电阻最小置入深度

一般不小于300mm（特殊产品例外）

4、绝缘电阻

常温绝缘电阻的试验电压可取直流10～100V任意值，环境温度在15～35℃范围内，相对湿度应不大于80%,常温绝缘电阻应不小于100MΩ。

5、自热影响

铂电阻允许通过的最大测量电流为5mA，由此产生的温升不大于0.3℃。

选    型

WZ系列热电阻选型表

WZ系列                                                           热电阻

CODE    热电阻材料

P      铂电阻(Pt100)

C      铜电阻(Cu50)

S      特殊要求

CODE    热电偶支数

1      单支(一般不注明)

2      双支

CODE    固定装置型式

-1     无固定装置式

-2     固定螺纹式M27×2

-3     活动法兰式

-4     固定法兰式

-5     特殊要求

CODE    接线盒型式

0      简易式

2      防溅式

3      防水式

4      隔爆式

CODE    保护管形式

0      Φ16 不锈钢

1      Φ12 不锈钢

2      Φ14 不锈钢

3      特殊要求

WZ      P    2    -2    4    0      选型举例

注: 订货时请注明保护管长度及插入深度。